Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

# RAPORT KOŃCOWY

za okres 01.07.2009 - 31.03.2014

Zadanie 1.3

Opracowanie technologii warstw diamentowych i DLC oraz technologii wytwarzania elektrod na warstwach węglowo-palladowych dla nowej generacji czujnika wodoru i jego związków

Zespół w składzie:

Jan Szmidt, Piotr Firek, Jerzy Kalenik, Andrzej Olszyna, Zbigniew Lisik, Aleksander Werbowy, Stanisław Mitura, Kazimierz Fabisiak, Mateusz Śmietana, Antonii Siennicki, Anna Karczemska, Piotr Niedzielski, Kazimierz Dalbiak, Witold Ciemiewski, Mariusz Sochacki, Michał Borecki

Doktoranci: Mateusz Mroczkowski, Konrad Kiełbasiński, Jakub Jasiński, Krystian Król, Piotr Caban, Norbert Kwietniewski

Studenci: Adam Damięcki, Hilary Musaringo, Bartłomiej Stonio, Tomasz Lechowicz, Andrzej Taube, Tomasz Drążewski, Andrzej Połatyński, Paweł Andrejuk, Michał Ksionek, Adrian Krysiński, Jakub Grochowski, Michał Waśkiewicz, Tymoteusz Ciuk, Magdalena Szymańska, Krzysztof Krogólski, Marcin Myśliwiec, Greta Miller, Grzegorz Jabłoński, Bartosz Michalak, Anna Dębowska

SPIS TREŚCI

WSTĘP

KM1

Opracowanie sposobów przygotowania powierzchni podłoży do nakładania warstw diamentowych i DLC.

KM2

Optymalizacja procesów nakładania warstw diamentowych i DLC pod kątem ich przyczepności do podłoża.

KM3

Optymalizacja procesów nakładania warstw diamentowych i DLC pod kątem ich przyczepności do podłoża.

KM4

Badania właściwości elektrycznych i mechanicznych elektrod wykonywanych z wybranych materiałów oraz wytypowanie materiałów do dalszych badań.

KM5

Optymalizacja procesów nakładania elektrod i ich obróbki cieplnej w celu zapewnienia maksymalnej przyczepności do warstw diamentowych, DLC oraz czujnikowych warstw węglowych dla uzyskania właściwego kontaktu elektrycznego z warstwami węglowymi.

KM6

Kontynuacja optymalizacji procesów nakładania elektrod i ich obróbki cieplnej.

KM7

Badania odporności opracowanych elektrod na czynniki środowiskowe: temp. i skład atmosfery otaczającej.

KM8

Modyfikacja technologii nakładania elektrod w celu dostosowania do współpracy ze zoptymalizowanymi warstwami czujnikowymi.

KM9

Weryfikacja technologii wytwarzania warstw węglowo-palladowych, warstw diamentowych i DLC oraz wytwarzania elektrod.

KM10

Instrukcje technologiczne oraz raporty z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii wytwarzania warstw węglowo-palladowych, diamentowych i diamentopodobnych oraz technologii wytwarzania elektrod na warstwach nanostrukturalnych. Sprawozdania końcowe z realizacji zadania

WSTĘP

Celem zadania było opracowanie technologii warstw diamentowych i diamentopodobnych (DLC) oraz technologii wytwarzania elektrod na warstwach węglowo-palladowych dla nowej generacji czujnika wodoru i jego związków. W ramach tego zadania opracowano sposoby przygotowania podłoży do nakładania kolejnych warstw, opracowano technologie wytwarzania powłok DLC oraz diamentowych, a także technologie nanoszenia warstw metali trudnotopliwych takich jak molibden, nikiel, tytan, srebro.

KM1 (M6)

Opracowanie sposobów przygotowania powierzchni podłoży do nakładania warstw diamentowych i DLC.

Opracowane zostały procedury przygotowywania podłoży do nakładania warstw diamentowych i diamentopodobnych. Zastosowanie ich w kolejnych etapach projektu pozwoliło uzyskać prawidłową adhezje tych warstw do wybranych podłoży.

Przygotowanie podłoży krzemowych do nakładania warstw podkładkowych diamentowych i diamentopodobnych DLC

Ze względu, iż płytki krzemowe stosowane na potrzeby projektu są pozbawione zanieczyszczeń o dużych rozmiarach nie jest wymagane zbyt agresywne działanie czyszczące, a jedynie standardowe procesy przygotowania podłoży do procesów technologicznych SC-1 i SC-2. Ważne natomiast jest, aby oczyszczone podłoża zostały bardzo dokładnie osuszone oraz jak najszybciej znalazły się w reaktorze do nanoszenia warstw DLC. Pozostałości wody mogą w istotny sposób osłabić adhezje powłok, przez co na dalszych etapach procesu wytwarzania struktur czujnikowych uniemożliwić ich poprawną pracę (warstwa może się złuszczać, oraz wprowadzać niepożądane efekty elektryczne jak na przykład upływność). Natychmiastowe umieszczenie podłoży w reaktorze pozwoli uchronić się przed zanieczyszczeniem powierzchni świeżo umytej płytki, która nieuchronnie pokrywa się naturalnym tlenkiem krzemu.

Przygotowanie podłoży SiO2/Si do nakładania warstw podkładkowych diamentowych i diamentopodobnych DLC

W przypadku, gdy podłożem do naniesienia warstwy podkładkowej jest płytka krzemowa z wytworzoną na jej powierzchni warstwą dwutlenku krzemu, konieczne jest przygotowanie podłoża Si zgodnie z powyższą procedurą, a następnie przeprowadzenie odpowiedniego procesu utleniania (w zależności od pożądanych właściwości takich jak grubość, wytrzymałość elektryczna i chropowatość tlenku krzemu należy odpowiednio dobrać wartość temperatury utleniania oraz skład atmosfery w piecu). Uzyskane w ten sposób podłoże w przypadku bezpośrednio nastepującego procesu osadzania warstwy podkładkowej nie musi podlegać już żadnym procesom mycia. Jeśli natomiast użyte do osadzenia warstwy DLC/diamentowej podłoże zostało wykonane niebezpośrednio przed jej nanoszeniem konieczne jest zastosowanie delikatnej mieszaniny trawiącej SiO2. Ma to na celu usunięcie wierzchniej warstwy tlenku, która może zawierać nieczystości związane z dłuższym przechowywaniem utlenionej płytki.

KM2 oraz KM3 (M12 i M18)

Optymalizacja procesów nakładania warstw diamentowych i DLC pod kątem ich przyczepności do podłoża.

Wykonane zostały procesy technologiczne, mające na celu wyselekcjonowanie najbardziej korzystnych procesów osadzania warstw DLC i diamentowych na podłożach krzemowych, kwarcowych i ceramicznych. Procesy nanoszenia warstw DLC zostały zrealizowane metodą RF PACVD (Radio Frequency Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition). Głównymi parametrami w tym procesie były: potencjał autopolaryzacji [V], czas [min], przepływ metanu [ml/min]. Warstwy diamentowe wytworzono osadzania metodą rozgrzanego włókna (Hot Filament Chemical Vapour Deposition – HFCVD). Najważniejsze parametry procesu HFCVD to: czas [h], temperatura włókna i stolika [°C], ciśnienie [mbar], przepływy wodoru i metanu [mL/min], prąd włókna [A] oraz odległość włókno - stolik [mm].

Przeprowadzone zostały procesy wygrzewania, które pozwoliły na obserwację ziaren palladu bez otoczek węglowych

KM4 (M24)

Badania właściwości elektrycznych i mechanicznych elektrod wykonywanych z wybranych materiałów oraz wytypowanie materiałów do dalszych badań.

Opracowano procesy wytwarzania elektrod z metali trudnotopliwych metodą naparowania próżniowego przy użyciu wiązki elektronowej. W pierwszym etapie, jako materiał wybrane zostały do tego celu cztery metale: wolfram, nikiel, tytan oraz molibden. Zmierzono ich właściwości elektrofizyczne - rezystywność, uzyskiwane grubości, nanotwardość, czystość. W wyniku analizy uzyskanych danych stwierdzono, iż w dalszej części projektu prace skupią się na niklu oraz tytanie.

KM5 (M30)

Optymalizacja procesów nakładania elektrod i ich obróbki cieplnej w celu zapewnienia maksymalnej przyczepności do warstw diamentowych, DLC oraz czujnikowych warstw węglowych dla uzyskania właściwego kontaktu elektrycznego z warstwami węglowymi.

KM6 (M36)

Kontynuacja optymalizacji procesów nakładania elektrod i ich obróbki cieplnej.

Zrealizowano procesy wygrzewania elektrod, poddano je ponownej charakteryzacji. Opracowano i zbadano technologie realizowania mikropołączeń na potrzeby czujnika wodoru. Zaproponowano warianty dla dwóch typów drutów.

Mikropołączenia wykonane metodą termokompresji zrealizowano na dodatkowej warstwie złota nałożonej w celu poprawy właściwości tzw. bondabilności. W przypadku ultrakompresji użyty został drut aluminiowy o średnicy 25 oraz 100 m. Zbadana została wytrzymałość wykonywanych mikropołączeń.

KM7 (M42)

Badania odporności opracowanych elektrod na czynniki środowiskowe: temperaturę i skład atmosfery otaczającej.

Widoczny jest wpływu temperatury i jej zmian na rezystancję/rezystywność kontaktów tytanowych, jednak z punktu widzenia struktury głowicy czujnika wodoru jest on w zasadzie pomijalny i nie powinien wpływać na jakość, skuteczność i wiarygodność pomiaru stężenia wodoru. Widoczny jest wpływ wilgotności na powierzchnię tytanu. Aby wykonać pomiar należało usunąć warstwę wierzchnią kontaktu. Duża wilgotność może ponadto wpływać na powierzchnię ceramiki, osłabiać kontakt poprzez oddziaływanie w obszarze pomiędzy tytanem i ceramiką. Ziarnista budowa ceramiki umożliwia penetrowanie powierzchni podłoża przez wodę.

KM8 (M48)

Modyfikacja technologii nakładania elektrod w celu dostosowania do współpracy ze zoptymalizowanymi warstwami czujnikowymi.

Zrealizowano kontakty składające się z dwuwarstwy tytan/nikiel, które skupiały zalety tytanu (adhezja) i niklu (przyczepność, przewodność). Opracowano procesy nanoszenia kontaktów tytanowych przy użyciu rozpylania magnetronowego. Bardzo wysoka powtarzalność i kontrola procesu osadzania umożliwia wytwarzanie warstw wysokiej jakości. W celu dokładnej analizy wpływu parametrów osadzania na uzyskiwane powłoki zastosowano technikę redukcji liczby eksperymentów poprzez użycie tablic ortogonalnych.

KM9 (M54)

Weryfikacja technologii wytwarzania warstw węglowo-palladowych, warstw diamentowych i DLC oraz wytwarzania elektrod.

Przygotowano nowe układy elektrod tytanowych. Została zmniejszona szerokość elektrod, a przerwa między nimi zwiększona, aby uniemożliwić ich zwarcie. Zrealizowano procesy osadzania tytanu oraz warstw DLC na podłożach krzemowych. Wykonano serie procesów, w której powstał następujący typ podłoży: DLC/Ti/Si. Ponieważ zrezygnowano z dalszych prac nad warstwami diamentowymi i diamentopodobnymi, podjęto prace związane z nanoszeniem warstw kolejnego metalu na elektrody - srebra. Zbadano wpływ parametrów osadzania srebra na jego adhezję i właściwości uzyskiwanej warstwy.

KM10 (M60)

Instrukcje technologiczne oraz raporty z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii wytwarzania warstw węglowo-palladowych, diamentowych i diamentopodobnych oraz technologii wytwarzania elektrod na warstwach nanostrukturalnych. Sprawozdania końcowe z realizacji zadania

Opracowano następujące instrukcje:

- INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻY DO NANOSZENIA WARSTW PODKŁADKOWYCH I ELEKTROD

- INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA WYTWARZANIA WARSTW PODKŁADKOWYCH DIAMENTOPODOBNYCH

- INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA WYTWARZANIA WARSTW PODKŁADKOWYCH DIAMENTOWYCH

- INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA WYTWARZANIA ELEKTROD

Przygotowano raport końcowy z zadania 1.3.

| Materiał | Ilość zrealizowanych procesów | Krótki opis |
| --- | --- | --- |
| DLC/Si | 74 | 24 procesy określenia wpływu parametrów osadzania; 5 procesów - test powtarzalności 12 procesów – dla przygotowania podłoży 6 warstwy do wygrzewania na C-Pd 6 cienie warstwy DLC 15 procesy optymalizacyjne 6 DLC/Si; DLC/Ti/Si; Ti/Si |
| DLC/SiO2/Si | 8 | 8 procesów - przygotowania podłoży |
| DLC/Al2O3 | 6 | 6 serie o różnej mocy |
| Diament/Si | 32 | 12 próbek - wpływ parametrów 4 próbki - charakteryzacja elektryczna 4 próbki - seria D charakteryzacja 12 próbek - powierzchnie rozwinięte |
| SiO2/Si | 16 | 16 podłoży utlenianych na "mokro" i "sucho" +wszystkie do nanoszenia na układ SiO2/Si |
| Ti/Si | 66 | 32 nanoszenie przy różnych parametrach 6 mirkopołączenia 9 procesy magnetronowe wstępne 4 mikropołączenia 11 magnetron tablice ortogonalne 4 weryfikacja |
| Ti/Al2O3 | 48 | 32 (2 * 16) wzory nowych kontaktów 8 badania klimatyczne 6 badania klimatyczne 2 badania klimatyczne |
| Ti/SiO2/Si | 10 | 6 pomiary rezystywności 4 elektrody w różnej odległości |
| Ni/Si | 44 | 30 nanoszenie przy różnych parametrach 6 mikropołączenia 4 mikropołączenia 4 weryfikacja |
| Ni/SiO2/Si | 6 | 6 pomiary rezystywności |
| Mo/Si | 32 | 26 nanoszenie przy różnych parametrach 6 mikropołączenia |
| Mo/SiO2/Si | 6 | 6 pomiary rezystywności |
| Al/Si | 15 | 6 procesów standardowych 9 procesy magnetronowe wstępne |
| Al/Al2O3 | 3 | 3 procesy standardowe |
| Ag/Si | 14 | 8 opracowanie parametrów osadzania 6 osadzanie srebra próby optymalizacji |
| Ag/Al2O3 | 6 | 6 tytan/molibden/srebro porównaie |
| Ni/Ti/Si | 4 | 4 mikropołączenia |
| W/Si | 4 | 4 próby naniesienia |
| Procesy testowe | Około 250 | Procesy testowe, przed ponownym użyciem stanowiska, po czyszczeniu, po zmianie gazu, po dłuższym nieużywaniu sprzętu, zmianie targetu, zmianie konstrukcji, itp |